|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrução de Processo** | Setor | Validade |
| **Manutenção Sistema de Infusão (equipos e conectores)** | Modelo |  |
| **Nº** | **O que fazer?** | **Imagem** | **Como fazer?** |
| 1 | Inspecionar o sistema de infusão diariamente a cada manipulação |  | * Verificar presença de sangue ou sujidade

Realizar troca imediata do sistema  |
| 2 | Datar Circuitos | foto conector | * Colocar data nos equipos e conectores do CVC, e atentar-se para a validade dos mesmos.

  |
| 3 | Para infusão contínua |  | * Trocar conectores e equipos a cada

 96 horas. |
| 4 | Para infusão intermitente |  | * Trocar equipos a cada 24 horas.
 |
| 5 | Para NPT |  | * Trocar equipos e dispositivo

complementar de NPT a cada bolsa. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Para Propofol |  | * Trocar equipo e dispositivo

 complementar de propofol a cada 12oras ou conforme orientação do fabricante |
| 7 |  Parahemoderivados | Foto hemoderivado | * Descartar equipo de

 hemoderivado a cada uso |
| 8 |  Para monitorização hemodinâmica |  | * Trocar equipo monitorização

hemodinâmica a cada96 horas. |
| 9 | Minimizar desconexões do sistema | Imagem de desconexão | Evitar desconectar o sistema durante banho, mobilização |
|  |
|  |
|  |  |  Obs: registrar todas as trocas realizadas em prontuário |  |
|  | ◆ | **Dicas de Segurança** |   |
| **PONTOS CHAVE!!** |